附件1  

京津冀鲁区域检验结果互认实验室精密度及重现性要求
	序号
	项目名称
	室内不精密度
	重现性

	1
	钾（K）
	≤2.5%
	±6%

	2
	钠（Na）
	≤1.5%
	±4%

	3
	氯（Cl）
	≤1.5%
	±4%

	4
	钙（Ca）
	≤2.0%
	±5%

	5
	磷（P）
	≤4.0%
	±10%

	6
	总蛋白（TP）
	≤2.0%
	±5%

	7
	白蛋白（Alb）
	≤2.5%
	±6%

	8
	总胆固醇（TC）
	≤3.0%
	±9%

	9
	甘油三酯（TG）
	≤5.0%
	±14%

	10
	肌酐（Cre）
	≤4.0%
	±12%

	11
	尿素（Urea）
	≤3.0%
	±8%

	12
	尿酸（UA）
	≤4.5%
	±12%

	13
	葡萄糖（Glu）
	≤3.0%
	±7%

	14
	丙氨酸氨基转移酶（ALT）
	≤6.0%
	±16%

	15
	天门冬氨酸氨基转移酶（AST）
	≤6.0%
	±15%

	16
	γ-谷氨酰基转移酶（GGT）
	≤3.5%
	±11%

	17
	乳酸脱氢酶（LDH）
	≤4.0%
	±11%

	18
	肌酸激酶（CK）
	≤5.5%
	±15%

	19
	糖化血红蛋白A1c（HbA1c）
	≤2.0%
	±6%

	20
	高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）
	≤6.0%
	±30%

	21
	低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）
	≤6.0%
	±30%

	22
	淀粉酶（Amy）
	≤4.5%
	±15%

	23
	碱性磷酸酶（ALP）
	≤5.0%
	±18%

	24
	同型半胱氨酸（Hcy）
	≤8.0%
	±20%

	25
	乙肝病毒表面抗原（HBsAg）
	/
	与预期结果一致

	26
	乙肝病毒表面抗体（HBsAb）
	/
	与预期结果一致

	27
	丙肝病毒抗体（抗-HCV）
	/
	与预期结果一致

	28
	甲胎蛋白（AFP）
	≤7.5%
	±25%

	29
	癌胚抗原（CEA）
	≤7.5%
	±25%

	30
	前列腺特异性抗原（PSA）
	≤7.5%
	±25%

	31
	促甲状腺激素（TSH）
	≤7.0%
	±25%

	32
	总三碘甲状腺原氨酸（T3）
	≤7.0%
	±25%

	33
	游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）
	≤7.0%
	±25%

	34
	游离甲状腺素（FT4）
	≤7.0%
	±25%

	35
	总甲状腺素（T4）
	≤7.0%
	±20%

	36
	免疫球蛋白G（IgG）
	≤6.0%
	±25%

	37
	免疫球蛋白M（IgM）
	≤7.5%
	±25%

	38
	免疫球蛋白A（IgA）
	≤6.0%
	±25%

	39
	补体C3
	≤6.0%
	±25%

	40
	补体C4
	≤7.5%
	±25%

	41
	糖链抗原125测定（CA125）
	≤7.5%
	±25%

	42
	糖链抗原15-3测定（CA15-3）
	≤7.5%
	±25%

	43
	β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）
	≤8.3%
	±25%

	44
	白细胞计数（WBC）
	≤6.0%
	±15%

	45
	红细胞计数（RBC）
	≤2.5%
	±6%

	46
	血红蛋白（Hb）
	≤2.0%
	±6%

	47
	血小板计数（Plt）
	≤8.0%
	±20%

	48
	血细胞比容（Hct）
	≤4.0%
	±9%

	49
	凝血酶原时间（PT）
	正常水平：≤6.5%

异常水平：≤10.0%
	±15%

	50
	国际标准化比值（INR）
	正常水平：≤6.5%

异常水平：≤10.0%
	±20%

	51
	活化部分凝血活酶时间(APTT)
	正常水平：≤6.5%

异常水平：≤10.0%
	±15%

	52
	结核杆菌核酸（TB DNA）
	/
	与预期结果一致

	53
	沙眼衣原体核酸（CT DNA）
	/
	与预期结果一致

	54
	淋球菌核酸（NG DNA）
	/
	与预期结果一致

	55
	人乳头瘤病毒核酸16型（HPV-16 DNA）
	/
	与预期结果一致

	56
	人乳头瘤病毒核酸18型（HPV-18 DNA）
	/
	与预期结果一致

	57
	人乳头瘤病毒核酸-16/-18分型（HPV-16/-18DNA）
	/
	与预期结果一致

	58
	EB病毒核酸（EBV DNA）
	/
	与预期结果一致

	59
	巨细胞病毒核酸（CMV DNA）
	/
	与预期结果一致

	60
	新型冠状病毒核酸（SARS-CoV-2 RNA）
	/
	与预期结果一致


PAGE  
- 1 -

